Предисловие

Сведения о методике измерений

1 РАЗРАБОТАНА Научно-образовательным центром "Физика твердотельных наноструктур" (НОЦ ФТНС) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского" (ННГУ), г. Нижний Новгород

Разработка и аттестация методики измерений выполнены в рамках Соглашения № 14.В37.21.0818 от 31.08.2012 г., заключенного между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

2 АТТЕСТОВАНА ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП «ВНИИМС»

4 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Настоящая методика измерений не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Содержание

Список сокращений и обозначений. Термины и определения	36

1 Область применения	37

2 Нормативные ссылки	37

3 Требования к показателям точности измерений	38

4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам	38

5 Метод измерений	39

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды	41

7 Требования к квалификации персонала	41

8 Условия выполнения измерений	42

9 Подготовка к выполнению измерений	43

10 Выполнение измерений	46

11 Обработка и оформление результатов измерений	47

12 Контроль точности результатов измерений	48

Библиография	51

Приложение 1 (справочное). Общий вид СВВ комплекса Multiprobe RM	52

Приложение 2 (справочное). Принцип работы ПСА	54

Приложение 3 (справочное). Режимы ионного источника	2

Приложение 4 (справочное). Обработка оже-спектров	3

Приложение 5 (рекомендуемое). Форма протокола измерений	5

- Список сокращений и обозначений. Термины и определения

| ЭОС | – | электронная оже-спектрометрия |
| --- | --- | --- |
| РЛО | – | реактивное лазерное распыление |
| МП | - | магнитный полупроводник |
| ПСА | - | полусферический анализатор |
| СКО | - | среднеквадратичное отклонение |
| СВВ | - | сверхвысокий вакуум |
| ВЭУ | - | вторично-электронный умножитель |
| ФОЧ | - | фактор относительной чувствительности |

1 Электронная оже-спектрометрия: аналитический метод определения концентрации элементов на поверхности твердотельных структур в высоком и сверхвысоком вакууме при возбуждении материала образца электронным пучком и детектировании кинетической энергии вторичных электронов [1, 2].

2 Реактивное лазерное распыление: метод выращивания тонких пленок путем осаждения на подложку материала из газовой среды совместно с распылением атомов другого сорта из твердотельной мишени импульсным лазерным испарением. При этом испаренные атомы затягиваются газовым потоком в реакторе и направляются на подложку.

3 Магнитный полупроводник: неоднородное (гомогенные, негомогенные кристаллические, поликристаллические и аморфные фазы переменного состава) соединение полупроводника с металлом (обычно переходным), образующееся в двойных или многокомпонентных системах и обладающее одновременно магнитными и полупроводниковыми свойствами.

4 Полусферический анализатор: анализатор кинетической энергии электронов для методов электронной спектроскопии, применяющейся для сепарирования электронов по энергии и формирования спектров зависимости детектированных электронов с определенной энергией;

5 Сверхвысокий вакуум: вакуум с давлением отсаточных газов в вакуумном объеме меньше, чем 10-7 Па.

6 Вторично-электронный умножитель: детектор электронов. принцип действия, которого основан на формировании электронной лавины и последующего резкого уменьшения сопротивления при попадании в него электрона. В методике измерений используются канальные ВЭУ.

7 Фактор относительной чувствительности: эмпирически найденная величина, показывающая насколько интенсивны различные оже-линии атомов разных элементов.

- 1 Область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой доли кобальта и кремния на поверхности наноразмерных слоев магнитного полупроводника (до глубины около 5 нм) в диапазоне от 5 % до 95 % вкл. методом электронной оже-спектрометрии с использованием сверхвысоковакуумного комплекса Multiprobe RM производства Omicron Nanotechnology GmbH.

1.2 Методика предназначена для исследования наноматериалов, спинтронных систем на основе магнитного полупроводника CoxSi1-x.

1.3 Объекты исследования: тонкие пленки магнитного полупроводника CoxSi1-x толщиной около 1 мкм, созданные методом реактивного лазерного распыления на подложках Si ориентации (001) или GaAs ориентации (111) с различным содержанием кобальта и кремния.

1.4 Область использования: нанотехнологии, спинтроника, новые наноматериалы, твердотельная электроника и пр.

- 2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р ИСО 5725-1-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 12125-66 Перкали хлопчатобумажные технические. Технические условия.

ГОСТ 123-2008 Кобальт. Технические условия.

ГОСТ 16153-80 Кремний монокристаллический в слитках. Технические условия

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ISO 14976:1998 Surface chemical analysis - Data transfer format